MPG2000 BBL本质安全型数字压力表

MPG2000BBL D4-M2最小/最大本质安全型电池供电数字压力表

- 可选单元，最小/最大，关闭时间

- 简易键盘设置和复原

- 测试检测仪精确度在±0.25％以内

- 316L不锈钢反应器

- 全金属外壳

Meriam MPG2000BBL系列数字压力表成功的处理了现代社会在危险地段进行运行压力测量的需求。

标准功能包括最小/最大值捕捉，复原压力表上的参考值范围，可选工程单位，密码保护，可调节显示器关闭时间，现场校对和一套加固过的全金属外壳。

典型的应用是在仪表和工业过程控制，液压系统，气体力学，工业燃气和OEM应用程序。

认证

FM认证本质安全危险场所的美国和加拿大

Class I, Division 1, Groups A, B, C, D

T3C Ta = –40 to 82°C; T4 Ta = –40 to 66°C,

CL I Zone 0 AEx/Ex ia IIC

T3 Ta = –40 to 82°C; T4 Ta = –40 to 66°C

范围和分辨率

参见下表。单元可更改为任何列出的传感器范围 固定分辨率。

精确度（包括线性，迟滞性，重复性）标准：全部量程的±0.25% 最小显著数字HA选项的±1，FS的±0.1%，LSD的±1 （参见表格以判断有效性）

显示屏

每秒固定更新3个读数显示

4数位LCD，0.5英寸高度和5个字符0.25英寸红色数字LED背光灯

电池

两节1.5 V AAA级松下LR03碱性电池。根据背光灯使用情况不同实际使用时间大约150-1000小时后显示屏上出现低电量标志

控制和功能

中心按钮可打开或关闭测量仪，持续握住会将计量参考模型归零，激活背光照明1分钟。如果检测到照明度很低，在最小/最大照明功能间切换。

▲（单元）按钮可以增加设定和进行工作单元选择

▼（时间）按钮可以减少设定，自动关机时间选择，内部锁定开关：禁止设置和校准。

自动关机

默认值，5分钟；可选择1分钟至8小时后来默认打开/关闭。

最小/最大内存

最小/最大存储可根据用户个人配置成在启用或者禁用，电源关闭时保存或者清除

密码保护标准

非交互式零点，量程和线性，量程的±10％

超压，破裂，真空

3 psi至2000 psi的传感器，2倍的压力范围

使用对于3000表压传感器，使用5000表压量程

对于5000 psig表压传感器，使用7500 psig表压量程

超量程和量程以下会显示警告

真空服务：15 PSIG，15 PSIA，30 PSIA，100 PSIG，100 PSIA，200 PSIG

破裂：4倍压力等级或10,000 PSI，以较少者为准

重量

9盎司（约），运输重量。1磅（约）

外壳材料和电路板保护

带有环氧粉末涂层的铝合金外壳，后罩和边框。橡胶密封垫，聚碳酸酯标签。强化感应器监控区域。防潮电路板涂层。

连接及材料

1/4英寸NPT阳螺纹管接头，316L不锈钢接液部件

温度范围

补偿： 32到 158℉(0到 70℃)

存放时：-40 到 203℉(0℃ 到 95℃)

操作中：-40到 180℉(0到 82℃)

| 如何指定 |
| --- |
| MPG2000BBL范围-D4-M2-设置 |
| 范围见表 |  |
| psi=PSI | 千克/平方厘米可表示为KGCN |
| inHg=INHG | 克/平方厘米可表示为GCM |
| 盎司/平方英寸可表示为ZIN | kPa=KPA |
| 英寸水柱=英寸水柱 | MPa=MPA |
| 英尺水柱 即FTH2O | mbar=MBAR |
| mmHg=MMHG | bar=BAR |
| torr=TORR | 厘米水柱即CMH2O |
| mmH 2 O=MMH2O | atm=ATM |

G =测量仪参考压力

CPD=复合；英寸汞柱真空，压力PSI

VAC=测量仪参考真空

A =绝对参照

任何范围可以指令作为默认工程单位。如果真空测量仪需要一个减号标志，请详细说明。所列出的量程都经过四舍五入处理。

| 可选择添加到产品型号结尾 |
| --- |
| HA | 高精度，FS的±0.1%，LSD的±1。 无法获得3压力，5压力，双极，或真空传感器。见左表以判断有效性。 |
| 配件 |
| NC | 5个要点NIST可追溯证书，测试数据和日期 |
| RRB | 保护性橡胶护套 |

| 传感器范围和工程单元 |  | * -HA选项不可用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 psig* | Res | 15 psig vac* | Res | 30 psia | Res | -15V100psig* | Res | 300 psig | Res |
| 3PSIG | .001 | 100KPAVAC | .1 | 2KGCMA | .001 | 100PSIVAC | .1 | 300PSIG | .1 |
| 6INHGG | .001 | 0.1MPAVAC | .0001 | 2ATMA | .001 | 100PSICPD | .1 | 610INHGG | .1 |
| 85INH2OG | .1 | 1BARVAC | .001 | 30 psig | Res | 200INHGVAC | .1 | 4800ZING | 1 |
| 50ZING | .01 | 1KGCMVAC | .01 | 30PSIG | .01 | 2770INH2OVAC |  | 700FTH2O | .1 |
| 210GCMG | .1 | 1ATMVAC | .001 | 60INHGG | .01 | 1600ZINVAC |  | 2000KPAG | 1 |
| 150MMHGG | .1 | 15 psig | Res | 850INH2OG |  | 5200MMHGVAC |  | 2MPAG | .001 |
| 150T0RRG | .1 | 15PSIG | .01 | 480ZING | .1 | 5200TORRVAC |  | 20BARG | .01 |
| 200MBARG | .1 | 30INHGG | .01 | 2100GCMG |  | 700KPAVAC |  | 20KGCMG | .01 |
| 200CMH20G | .1 | 400INH2OG | .1 | 1600MMHGG |  | 0.7MPAVAC | .001 | 20ATMG | .01 |
| 2000MMH2OG |  | 240ZING | .1 | 1600TORRG |  | 7BARVAC | .01 | 500 psig | Res |
| 7FTH2O | .001 | 1000GCMG |  | 2000MBARG |  | 7KGCMVAC | .01 | 500PSIG | .1 |
| 20KPAG | .01 | 760MMHGG | .1 | 2100CMH2OG |  | 7ATMVAC | .01 | 1020INHGG | 1 |
| 5 psig* | Res | 760TORRG | .1 | 70FTH2O | .01 | 100 psig | Res | 1150FTH2O | 1 |
| 5PSIG | .001 | 1000MBARG |  | 200KPAG | .1 | 100PSIG | .1 | 3500KPAG | 1 |
| 10INHGG | .01 | 1000CMH2OG |  | 0.2MPAG | .0001 | 200INHGG | .1 | 3.5MPAG | .001 |
| 140INH2OG | .1 | 35FTH2O | .01 | 2BARG | .001 | 2770INH2OG |  | 35BARG | .01 |
| 80ZING | .1 | 100KPAG | .1 | 2KGCMG | .001 | 1600ZING | 1 | 35KGCMG | .01 |
| 350GCMG | .1 | 0.1MPAG | .0001 | 2ATMG | .001 | 7000GCMG | 1 | 35ATMG | .01 |
| 260MMHGG | .1 | 1BARG | 1 | 60 psig | Res | 5200MMHGG | 1 | 1000 psig | Res |
| 260TORRG | .1 | 1KGCMG | 1 | 60PSIG | .01 | 5200TORRG | 1 | 1000PSIG | 1 |
| 350MBARG | .1 | 1ATMG | 1 | 120INHGG | .1 | 7000MBARG | 1 | 2040INHGG | 1 |
| 350CMH2OG | .1 | ±15 psig* | Res | 1660INH2OG | 1 | 7000CMH2OG | 1 | 2300FTH2O | 1 |
| 3500MMH2OG | 1 | ±15PSIVAC | .01 | 960ZING | 1 | 230FTH2O | .1 | 7000KPAG | 1 |
| 12FTH2O | .01 | 15PSICPD | .01 | 4200GCMG | 1 | 700KPAG | .1 | 7MPAG | .001 |
| 35KPAG | .01 | ±30INHGVAC | .01 | 3100MMHGG | 1 | 0.7MPAG | .0001 | 70BARG | .01 |
| 15 psia | Res | ±400INH2OVAC | 1 | 3100TORRG | 1 | 7BARG | .001 | 70KGCMG | .01 |
| 15PSIA | .01 | ±240ZINVAC | .1 | 4100MBARG | 1 | 7KGCMG | .001 | 70ATMG | .01 |
| 30INHGA | .01 | ±1000GCMVAC | 1 | 4200CMH2OG | 1 | 7ATMG | .001 | 2000 psig | Res |
| 400INH2OA | .1 | ±760MMHGVAC | 1 | 140FTH2O | .1 | -15V200 psig* | Res | 2000PSIG | 1 |
| 240ZINA | .1 | ±760TORRVAC | 1 | 400KPAG | .1 | 200PSIVAC | .1 | 4070INHGG | 1 |
| 1000GCMA | 1 | ±1000MBARVAC | 1 | 0.4MPAG | .0001 | 200PSICPD | .1 | 4600FTH2O | 1 |
| 760MMHGA | .1 | ±1000CMH2OVAC | 1 | 4BARG | .001 | 400INHGVAC | .1 | 14MPAG | .01 |
| 760TORRA | .1 | ±100KPAVAC | .1 | 4KGCMG | .001 | 5500INH2OVAC | 1 | 140BARG | .1 |
| 1000MBARA | 1 | ±0.1MPAVAC | .0001 | 4ATMG | .001 | 3200ZINVAC | 1 | 140KGCMG | .1 |
| 1000CMH2OA | 1 | ±1BARVAC | .001 | 100 psia | Res | 1400KPAVAC | 1 | 140ATMG | .1 |
| 100KPAA | .1 | ±1KGCMVAC | .001 | 100PSIA | .1 | 1.4MPAVAC | .001 | 3000 psig | Res |
| 0.1MPAA | .0001 | ±1ATMVAC | .001 | 200INHGA | .1 | 14BARVAC | .01 | 3000PSIG | 1 |
| 1BARA | .001 | 30 psia | Res | 2770INH2OA | 1 | 14KGCMVAC | .01 | 6100INHGG | 1 |
| 1KGCMA | .001 | 30PSIA | .01 | 1600ZINA | 1 | 14ATMVAC | .01 | 6900FTH2O | 1 |
| 1ATMA | .001 | 60INHGA | .01 | 7000GCMA | 1 | 200 psig | Res | 20MPAG | .01 |
| 15 psig vac* | Res | 850INH2OA | 1 | 5200MMHGA | 1 | 200PSIG | .1 | 200BARG | .1 |
| 15PSIVAC | .01 | 480ZINA | .1 | 5200TORRA | 1 | 400INHGG | .1 | 200KGCMG | .1 |
| 30INHGVAC | .01 | 2100GCMA | 1 | 7000MBARA | 1 | 5500INH2OG | 1 | 200ATMG | .1 |
| 400INH2OVAC | .1 | 1600MMHGA | 1 | 7000CMH2OA | 1 | 3200ZING | 1 | 5000 psig | Res |
| 240ZINVAC | .1 | 1600TORRA | 1 | 700KPAA | .1 | 480FTH2O | .1 | 5000PSIG | 1 |
| 1000GCMVAC | 1 | 2000MBARA | 1 | 0.7MPAA | .0001 | 1400KPAG | 1 | 35MPAG | .01 |
| 760MMHGVAC | .1 | 2100CMH2OA | 1 | 7BARA | .001 | 1.4MPAG | .001 | 350BARG | .1 |
| 760TORRVAC | .1 | 200KPAA | .1 | 7KGCMA | .001 | 14BARG | .01 | 350KGCMG | .1 |
| 1000MBARVAC | 1 | 0.2MPAA | .0001 | 7ATMA | .001 | 14KGCMG | .01 | 340ATMG | .1 |
| 1000CMH2OVAC | 1 | 2BARA | .001 |  |  | 14ATMG | .01 |  |  |

例如：MPG2000BBL300PSIG-D4-M2-HA

电池供电，背光显示，0-300.0psig，4数位

显示，最小/最大内存，高精度

仪表型号可能和订购的零件编号有所不同。