## UPS III/IS 回路校验仪

所属分类：校验仪 | 所属品牌：GE

UPS III/IS 回路校验仪

特点

无须手动操作，自动输出阶跃校验电流
   自动循环输出斜坡校验电流
   模拟/测量0~24mA;提供24V的回路电源
   使用菜单驱动的图形显示
   回路测试和开关测试检查

UPS III/IS是紧凑坚固、多功能的回路校验仪，是回路电流测试、仪表维护和阀门开度测试的基本工具。

±0.01%读数精度（IS版本为±0.015%RD）

此精度包括12个月的稳定性和温度影响，是唯一的一个可实现对所有的变送器进行4：1的不确定度比校验的回路校验仪，比一般的数字多用表（DMM）的精度高20~80倍。

mA与百分比读数同时显示

mA读数和4~20 mA或0~20 mA的百分比同时显示，并可把mA读数转换成流量的百分比。

步进/斜坡模式，阀门开度测试

线性测试中的快速步进和零点、满量程调整。在阀门模式，能检查阀门开度和测试开度值。

| 步进模式 | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4~20mA线性 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 0~20mA线性 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 4~20mA流量 | 4 | 5 | 8 | 13 | 20 |
| 0~20mA流量 | 0 | 1.25 | 5 | 11.25 | 20 |
| 4~20mA满度 | 4 |  |  |  | 20 |
| 0~20mA满度 | 0 |  |  |  | 20 |
| 4~20mA阀门 | 3.8，4，4.2 |  | 12 |  | 19，20，21 |

自动步进/斜坡模式输出

输出间隔1~599秒可调，完成回路、阀门设置和开度检查。

HART兼容性

内建250Ω回路电阻（菜单选择）;

实现HART智能变送器的数字信号读取。

| 性能 | 量程 | 灵敏度mA | 精度（一年）· | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UPS III | UPS III IS |  |
| mA输出 | 24mA | 0.001 | 0.01%+2 | 0.015%+2 | V-max 75V |
| mA输出（24V） | 24mA | 0.001 | 0.01%+2 | 0.015%+2 | R-max 1k Ω＠20mA |
| mA测量 | 24mA | 0.001 | 0.01%+2 | 0.015%+2 | V-max 75V |
| mA测量（24V） | 24mA | 0.001 | 0.01%+2 | 0.015%+2 | 测量电阻 15Ω |
| V测量 | 60V | 0.001 | 0.02%+4 | 0.015%+4 | 测量电阻 1MΩ |
| 回路完整性 | ＜100Ω |  |  |  | 测试电流1mA |

·精度为%RDG+x 个数字，并且包括17℃~27℃的温度影响。超出些范围的温度影响为0.003%/℃.

| 电源 | 4节5号碱性电池/电源适配器（选件C） |
| --- | --- |
| 电池寿命 | ＞60小时（测量模式），＞14小时（12mA输出） |
| 自动关机 | 30分钟（未进行任何按键操作） |
| 电池电量不足 | 显示电池标志 |
| 回路开关 | 显示屏闪烁“OPEN LOOP” |
| 回路电阻高 | 显示屏闪烁“CHECK LOOP Ω” |
| 超量程 | 显示＜＜＜＜（低于），＞＞＞＞（高于） |
| HART?回路电阻 | 250Ω（菜单选择） |
| 参考校验条件 | 22℃±1℃/RH 45%±15% |
| 工作温度 | –10~50℃（IS版本为–10~40℃） |
| 相对湿度 | 0~90%RH,非凝露 |
| 电气参考 | EN61010,EN61326-1（1997）+A1（1998）,CE标志 |
| 显示 | 图形LCD（31*54mm） |
| 电气接口 | 4mm工业标准插孔 |
| 仪表外壳 | ABS高强度塑料 |
| 尺寸/重量（含电池） | 77*129*24mm/275g（IS版本90*140*42mm/460g） |
| IS版本防爆认证 ATEX IEC | ll2G Ex ib llC T4（-10℃≤Ta≤+40℃） Ex ib llC T4（-10℃≤Ta≤+40℃） |

随机附件

与UPS III/IS同时提供的标准附件有校验证书，用户手册，连接线和一套电池。

选件

a）    橡胶保护套P/N UNO-38023

b）    背包P/N UNO-38016

c）    电源适配器P/N 191-129